Waters HPLC 2695操作规程

一、日常开机步骤

1. 制备新鲜流动相和清洗液

流动相

- 水  娃哈哈纯净水。

- 缓冲剂  首先溶解盐，调节pH值，然后过滤除去不溶解的物质，缓冲盐浓度≤100mMol。

- 四氢呋喃  使用不稳定的THF时，请确保溶剂是新鲜的。先前打开过的THF瓶含有过氧化物杂质，将导致基线漂移。

- 有机相  原装进口的色谱纯。

清洗液

- 洗针液

根据样品和流动相的化学性质选用洗针液，确保所有溶液和缓冲剂都是易混合和可溶解的，最好选择与最终梯度条件相似的洗针液。

推荐使用的洗针液：80%甲醇/20%水

| 色谱条件 | 洗针液 |
| --- | --- |
| 缓冲水溶液，反相 | 80%有机相/20%水 |
| 非水溶液，反相 | 100%甲醇 |
| 正相 | 流动相 |
| GPC | 流动相 |
| 离子交换 | 水 |

- 清洗柱塞密封垫（seal wash）的溶液

含5% ~ 10%甲醇的超纯水（一般放在弱洗溶液中）

注意：所有流动相和清洗液均需盛放于硼硅玻璃制作的高质量实验室玻璃器皿中，混合均匀并在使用前要经过0.45µm的膜式过滤器的过滤，超声脱气1-2min。

2. 开机及系统准备

2.1 开机

先打开电脑，再依次接通2695分离单元、检测器的电源。接通2695分离单元后，约20秒仪器自检，约1分钟后，显示主屏幕，此时继续各部件的初始化，待主屏幕上主标题区出现“Idle”仪器自检通过，表示开机测试正常，之后启动Emperor软件。

A管带黄色标记、B管带蓝色标记号、C管带红色标记、D管带绿色标记，绿色管为冲洗泵头用，白色管为冲洗进样器用，将各泵头放到相应的溶剂瓶中备用。

2.2 干灌注 (Dry Prime)

当溶剂的管路是干的或存在较多气泡不易排出时，需进行干灌注。

操作步骤：

1. 在Status (1)屏幕下，选择Direct Function，光标选中“Dry Prime”，按Enter。2. 显示Dry Prime屏幕，按欲启动的溶剂管路的屏幕键，如[Open A]选择管路。然后将针筒向外拉，抽出约5~10mL溶剂并完 全抽出溶剂管子内的气泡，完成后关闭Prime/Vent 阀门。

3. 光标选Duration，按数字键输入时间（一般为3分钟），按Continue。

4. 重复上述步骤，使实验所需的各溶剂管路均启动、排气并充满流动相。

2.3 湿灌注 (Wet Prime)

操作步骤：

1. 按“Menu/Status”键，进入Status (1)画面，利用方向键将光标移至“Composition”字段，将欲Wet Prime的溶剂通道输入100%。

2. 按“Direct Function”功能键，选择Wet Prime，按Enter。

Wet Prime 的设定值，一般为Flow Rate : 5mL/min，Time: 3.0min， 然后按下“OK” 键，泵即开始进行Wet Prime操作。

3. 重复上述的步骤直到对所有溶剂的Wet Prime执行完毕，观察压力是否稳定，单管压力波动＜30psi，如不稳定可再次进行Wet Prime。

注意：湿灌注时，如果用到缓冲盐要注意灌注顺序，建议有机相—纯水—缓冲盐，并在平衡色谱柱时也要用10%有机相/90%纯水过度，严禁有机相与缓冲盐直接接触。

2.4 灌注柱塞密封清洗泵 (Priming the Plunger Seal Wash Pump)

操作步骤：

1. 回到Menu 画面，选择Diag

2. 确定Seal Wash的管路放在正确的位置。

3. 按Prime Seal Wash，再按Start，直到清洗溶剂流出泵杆密封圈冲洗废液管，按Halt，停止。

4. 按Close。

2.5 灌注针头清洗泵 (Prime the Needle Wash Pump)

操作步骤：

1. 回到Main的画面，选择Diag，选择Prime Ndl Wash。

2. 缺省设定值为30秒，若想要多清洗几次时，请按Start Again。

2.6 冲洗进样器（Purge Injector）。

操作步骤：

1. 按“Menu/Status”进入“Staus(1)”界面，在设定溶剂画面中设定适当的流速与溶剂比例（针对缓冲盐或离子对试验，建议设定50%乙腈：50%水的溶剂来清洗进样器）。

2. 按“Direct Function”键，选择“Purge Injector”，“OK”，默认数值为6，“OK”。

注：以上2.3-2.6为溶剂系统前处理过程，建议每天开机后依次进行。若发现注射器中有气泡，则可重复2.6直至排除。

2.8 平衡色谱柱

在“Status”界面上，按流动相比例设定各通道溶剂比例后，设置流速，平衡色谱柱30-60min。（可在工作站中设置）。

2.9 样品的配制

所有样品均需经过滤膜过滤，置于液相小瓶内，达到样品瓶的1/3以上。如需使用内衬管，则在设置条件时需进样针高度为2。

二、基本操作

1. 创建项目

双击电脑桌面图标“Empower”，用户名输入“system”密码输入“manager”选中操作项目和色谱系统→确定。在菜单栏“管理”→创建新项目→选择父项目→下一步→输入表空间值→按“下一步”逐步设置→完成→管理→改变/项目，在该窗口切换项。

2. 新建仪器方法

进入“运行样品”后，选择“创建方法组”调用方法组编辑向导。出现“新建方法组—选择仪器方法”，单击“新建”来创建新的仪器方法，此时出现“仪器方法编辑器”界面，按相关的要求填写各参数，根据需要编辑不同的方法，编辑完毕后单击“文件”，“另存为”后出现“保存仪器方法”对话框，输入此方法用于的测定药品名称，单击“保存”。

3. 新建方法组

选择所需的方法名称，点击“下一步”，输入方法组名（与方法名一致），即完成方法组的建立。

4. 监视基线和单次进样

4.1监视基线

点击平衡系统/监视基线图标→输入仪器方法→平衡监视器，开始按设置方法平衡基线。待基线平衡、压力平稳后，点击“中断样品组”开关，终止观察基线。

4.2 单进样

当进行单进样时，在“运行样品”的“单进样”界面中输入“样品名”“功能”“方法组”“进样体积”“运行时间”等；然后点击“单进样”图标，或选择上方的“进样”再选择“进样”，这样就开始了单次进样。单次进样完成分析后系统即停止检测（流动相正常流动）。

当要对分析方法做修改时，通过中断运行样→方法组仪器随时改变方法→另存覆盖→平衡监视→执行新方法，可重复至最佳分析方法确定。

5. 运行样品组

当多进样时，在“运行样品”的“样品”界面点击“样品瓶”输入所有样品分别所在位置（输入所在编号），接着分别设定“样品名称”、“进样体积”、“进样数”、“功能”等采集参数，在“方法组”中选择需要的方法组，在“运行时间”中设定相关的时间。

开启绿色“运行”或点击“进样”，在选择“运行样品组”，输入样品组名称，运行模式（只运行），适应性模式（出错时继续），点击运行。

如果有另外一组样品需要运行的话，也可返回“样品”表单继续编辑新的一组样品，随后单击“运行”，即可在此样品组结束后继续运行新的一组。

如需修改正在运行样品的测试样品，在“运行样品”的“正在运行”界面，点击“编辑”菜单中“改变当前运行样品的信息”，点击确定，修改样品以后，须重新点击“运行”。

三、数据处理

1. 利用处理方法向导建立处理方法

1.1 单击Empower软件Pro界面中的“浏览项目”进入数据浏览画面，开始查找数据。

1.2 选择“通道”，进入通道画面。选择需处理的数据，选择菜单“工具-查看”打开。

1.3 出现“查看-主窗口”，单击菜单“文件-新建-处理方法”，出现新建处理方法对话框，在“处理类型”选择“LC”，“积分算法”选择“传统”，在“使用处理方法向导”前面打勾，然后点击“确定”。

1.4 出现“积分-峰检测1”画面，设定峰宽或者接受缺省值，单击“下一步”。1.5 在“积分-峰检测2”画面，设定积分阀值或者接受缺省值，单击“下一步”。1.6 在“积分-积分区域”中，直接输入保留时间或者用鼠标左键拖拽放大选定积分区域，单击“下一步”。

1.7 在“积分—峰剔除”中，根据需要设定最小面积或最小高度，或者不作任何改变，单击“下一步”。

1.8 在“校正-普通”页中，除有特定要求外，接受缺省选项，单击“下一步”,出现对话框，选择“否”。

1.9 在“校正-名称和保留时间”页中，在“名称”栏中，输入组分的名称，或不作改动，

1.10 在“校正-缺省量”页中，“含量”和“单位”栏不填，单击“下一步”。

1.11 在“校正-内表样”页中，接受缺省选项（外标校正），单击“下一步”。

1.12 出现处理方法名对话框，在“在处理方法名”中输入方法名，然后单击“完成”结束处理方法向导。

1.13 再次出现主窗口，下部的“峰”表中出现积分结果，并在状态条中显示新处理方法名称。然后打开菜单“文件-保存-全部”，进行保存，最后关闭窗口。

1.14 回到“浏览项目”里面，选择“方法”，然后“更新”，刚建立的处理方法就出现在里面。

2. 直接建立处理方法

2.1 单击 Empower 软件 Pro 界面中的“浏览项目”。

2.2	选择“文件-新建方法-处理方法”，进入“新处理方法”对话框，在“处理类型”选择“LC”，“积分算法”选择“传统”，单击“确定”。

2.3 进入“处理方法编辑器-LC处理方法”窗口，分别在“积分”、“平滑/偏移”、“组分”、 “峰比率”、“缺省含量”、“命名组”、“定时组”、“适应性”、“限制”、“噪音与漂移”根据图谱处理需要设定相关的参数。

2.4 相关的参数设定后，选择“文件-另存为”，在“保存当前的处理方法”的对话框里输入此处理方法的名称，单击“保存”。

2.5 回到“浏览项目”里面，选择“方法”，然后“更新”，刚建立的处理方法就出现在里面。

3. 定量计算

3.1 回到“通道”选项卡，选中要处理的样品，然后单击“处理”。

3.2 出现“后台处理报告”对话框，在“处理”中，选“使用指定的处理方法”，并在下拉菜单中选择建立的处理方法。在“清除校正”方框中打勾，并使“打印”和“导出”方框中为空，单击“确定”。

3.3 回到“结果”选项卡，单击“更新”键更新结果。双击即可浏览色谱图和“峰”结果， 查看计算的“含量”结果。

4. 数据报告的打印

4.1 单击Empower软件Pro界面中的“浏览项目”，选择所要打印数据所在的项目后，单击“确定”，进入项目浏览画面。

4.2 在“结果”选项卡中选择欲打印的结果，选择菜单“工具-预览/出版”。

4.3	出现“打开报告方法”对话框，在“使用以下的报告方法”下拉菜单中选择“峰综合报告”，然后单击“确定”。

4.4	在屏幕上即出现报告预览窗口，如预览后无误，选择菜单“文件-打印”或单击打印的图标，打印报告。

四、关机

1. 使用完毕后，按规定用适当的溶剂冲洗色谱柱、系统管路、自动进样器、进样针和柱塞杆密封垫。

2. 确保2695分离单元已彻底冲洗干净后，关闭电源开关，关闭计算机及显示器电源。填写使用及维修保养记录。

五、使用注意

1. 含盐的流动相的冲洗方法：每天操作结束后，先用纯化水或含甲醇 5%（最高浓度在20%以下）的水冲洗时间约20～30分钟，再用高浓度甲醇（含甲醇85%以上）溶液冲洗，约30～60分钟(注：不能直接用有机溶液冲洗，盐类易析出，堵塞色谱柱，污染仪器管道。)

2. 不含盐的流动相的冲洗方法：每天操作结束后，先用流动相冲洗约10～15分钟， 再用含5%甲醇的水冲洗10～20分钟。最后用高浓度甲醇（含甲醇85%以上）溶液或纯甲醇冲洗，时间约20～30分钟。

2. 系统短期不使用，应该在每次使用后冲洗系统 30分钟以上。

3. 当泵出现压力明显高于正常值的情况，应先拆卸掉在线过滤器再连接好流路，观察泵压读数，若泵压读数依然很高，则在线过滤器没有堵塞。预柱、分析柱同样处理。发现哪个部件有堵塞则拆卸掉超声清洗20min，再连接好流路。

4. 当泵压力不稳定时，需要将单向阀拆卸掉用异丙醇超声清洗20min。

5. 溶剂过滤头要定期超声、清洗，依次用30%磷酸，水，甲醇超声各10min。

6. 色谱系统如果被污染，应进行清洗及钝化。清洗剂：30%磷酸水溶液（85%的浓磷酸35ml与65ml水混匀），钝化剂：6M硝酸（浓硝酸40ml与水60ml混匀）。先清洗再钝化，最后用纯水冲洗需确保pH达到中性。