电化学检测器（ECD）操作规程

一、流动相要求

- 有机相要使用原装进口的色谱纯溶剂，常用MERCK，FISHER等品牌的色谱级甲醇、乙腈有机溶剂，水相为娃哈哈或屈臣氏。

- 缓冲盐现用现配，每天更换。

- 所有流动相使用前过0.45μm滤膜，超声。

二、样品制备要求

1.必须要有规范的样品制备方法。

2.样品应经过两次离心，过0.45μm滤膜。

3.标准品溶液现用现配。

三、操作流程与注意事项

- 开机→有机相（甲醇）和水相将系统冲洗干净→平衡系统30min→水替换成缓冲盐运行30min →检测器置于ON状态→平衡系统30min→分析样品→检测器置于OFF状态→用甲醇-水（1：9）冲洗系统30min→梯度冲洗系统→系统保存在90%甲醇中→关机。

- 缓冲盐应含2mmol/L氯离子（常用NaCl/KCl）。

- 缓冲盐的使用范围为40%-95%，缓冲盐的比例低于40% 可能会导致盐析出。

- 5.酸性条件下的电位限制为-0.80到+1.30V；碱性条件下的电位限制为-1.50到+0.60V。

注意：系统不含缓冲盐时，检测器一定要处于OFF状态，否则损坏电极。