气相色谱仪（Agilent 7890B）操作规程
一、目  的：制定Agilent 7890B气相色谱仪使用操作规程，确保操作人员能正确规范地使用气相色谱仪。

二、范  围：适用于Agilent 7890B气相色谱仪的使用。

三、规  程：

（一） 开机

1 打开氮气瓶总开关，调节输出气压为0.4~0.6M Pa；打开空气发生器，氢气发生器。

2 打开7890B色谱仪开关，待GC进入自检，自检完成后会提示“Power on Successful”。

3 开启计算机，进入Windows系统后，双击电脑桌面的(Instrument Online)图标，进入GC化学工作站。

（二） 采集数据方法编辑

1 编辑新方法

1.1 从“Method”菜单中选择“Edit Entire Method”，根据需要钩选项目，“Method Information”（方法信息），“Instrument/Acquisition”（仪器参数/数据采集条件），“Data Analysis”（数据分析条件），“Run Time Checklist”（运行时间顺序表），确定后单击“OK”。

1.2 出现“Method Commons”窗口，如有需要输入方法信息（方法用途等），单击“OK”。

1.3 进入“Select Injection Source/Location”（进样器设置），接受默认选项，单击“OK”。

1.4 进入“Agilent GC Method: Instrument 1”（方法参数设置）。

1.4.1 “Injector”参数设置。输入“Injection Volume”（进样体积），和“Wash and Pumps”(洗针程序)，完成后单击“OK”。
1.4.2 “Inlet”参数设置。输入“Heater”(进样口温度)；“Septum Purge Flow”（隔垫吹扫速度）；拉下“Mode”菜单，选择分流模式或不分流模式或脉冲分流模式或脉冲不分流模式；如果选择分流或脉冲分流模式，输入“Split Ratio”（分流比）。完成后单击“OK”。

1.4.3 “CFT Setting”参数设置。选择“Control Mode”(恒流或恒压模式)，如选择恒流模式，在“Value”输入柱流速。完成后单击“OK”。

1.4.4 “Oven”参数设置。选择“Oven Temp On”(使用柱温箱温度)；输入恒温分析或者程序升温设置参数；如有需要，输入“Equilibration Time”(平衡时间)，“Post Run Time”（后运行时间）和“Post Run”（后运行温度）。完成后单击“OK”。

1.4.5 “Detector”参数设置。钩选“Heater”(检测器温度)，“H2 Flow”(氢气流速)，“Air Flow”(空气流速)，“Makeup Flow”(尾吹速度 N2)，“Flame”(点火)和“Electrometer”(静电计)，并对前四个参数输入分析所要求的量值。完成后单击“OK”。

2 单个样品的方法信息编辑及样品运行

2.1 从“Run Control”菜单中选择“Sample Info”选项，输入操作者名称，在“Data File”-“Subdirectory”（子目录）输入保存文件夹名称，并选择“Manual”或者“Prefix/Counter”，并输入相应信息；在“Sample Parameters”中输入样品瓶位置，样品名称等信息。完成后单击“OK”。

2.2 待工作站提示“Ready”，且仪器基线平衡稳定后，从“Run Control”菜单中选择“Run Method”选项，开始做样采集数据。

3 多样品的方法信息编辑及样品运行

3.1从“Sequence”菜单中选择“Sequence Parameters”选项，输入操作者名称，在“Data File”-“Subdirectory”（子目录）输入保存文件夹名称，并选择“Auto”或者“Prefix/Counter”，并输入相应信息。完成后单击“OK”。

3.2从“Sequence”菜单中选择“Sequence Table”选项，编写序列表，包括“Location”（样品瓶位置），“Sample Name”（样品名称），“Method Name”（方法名称），“Inj/Location”（进样针数）。完成后单击“OK”。

3.3待工作站提示“Ready”，且仪器基线平衡稳定后，从“Run Control”菜单中选择“Run Sequence”选项，开始做样采集数据。

（三） 数据处理

双击电脑桌面的(Instrument 1 Offline)图标，进入GC化学工作站。

1 查看数据。

1.1选择数据。单击“File”-“Load Signal”，选择要处理的数据的“File Name”，单击“OK”。

1.2 选择方法。单击 图标，选择需要的方法的“File Name”，单击“OK”。

2 积分

2.1 单击菜单“Integration”-“Auto Integrate”。积分结果不理想，再从菜单中选择 “Integration”- “Integration events”选项，选择合适的“Slope sensitivity”，“Peak Width，Area Reject”，“Height Reject”。 

2.2 从“Integration”菜单中选择“Integrate”选项，则按照要求，数据被重新积分。

2.3 如积分结果不理想，则重复2.1和2.2，直到满意为止。

3 建立新校正标准曲线

3.1 调出第一个标样谱图。单击菜单“File”-“Load Signal”，选择标样的“File Name”，单击“OK”。

3.2 单击菜单“Calibration”-“New Calibration Table”。

3.3 弹出“Calibrate”窗口，根据需要输入“Level”(校正级)，和“Amount”（含量），或者接受默认选项，单击“OK”。

3.4 如果1.3中没有输入“Amount”（含量），则在此时（Amt）中输入，并输入“Compound”（化合物名称）。

3.5 增加一级校正。单击菜单“File”-“Load Signal”，选择另一标样的“File Name”，单击“OK”。然后单击菜单“Calibration”-“Add Level”。并重复3.4步骤。

3.6 若使用多级（点）校正表，重复3.5步骤。

3.7 方法储存。单击“Method”菜单，选中“Save Method As”，输入新键方法名称，单击“OK”完成。

四、参考依据：Agilent 7890B气相色谱仪使用说明书。
